4.便携式超声多普勒诊断仪 3台

1、系统规格及概述：

1.1满足腹部、妇科、产科、腔内、小器官、血管、肺部 等检查需要，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求；

1.2投标方必须保证所投机型为2年内上市最新产品，并支持扩展升级；

1.3显示器：≥15.5寸，高分辨率专业医用彩色显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥180°；

1.4设备重量≤5.0kg（含电池）；配置专用万向轮行李箱，可装载主机、探头及相关备件方便携带；

1.5开机时间≤30秒，从电源启动至检查开始（冷启动），满足急重症快速检查的时间需求；

1.6操作系统：中文/英文任意切换及输入（具备拼音及五笔输入法），键盘输入、注释、操作面板等，中文导航；

1.7一键将图像有效显示区域放大至整个屏幕，有助于远距离穿刺应用，且无帧频损失（提供全屏显示应用场景照片）；

1.8计算机集中优势资源对二维图像中特定的部位，进行多层级的图像处理，达到进一步提升局部图像细节分辨率和对比分辨率的目的，2级可调（提供证明图片）；

1.9智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式、造影模式的图像；

1.10自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率；

1.11频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合；

1.12具备FAST检查及流程，符合急重诊超声检查流程；

1.13内置超声教学系统，方便临床教学：提供检查脏器标准切面图、操作手法示意图、解剖图及详细解释语（提供证明）；

1.14具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像；

1.15预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。

2、二维灰阶模式：

2.1具备组织谐波成像模式

2.2具备组织特异性成像

2.3实时空间复合成像技术，≥3线，可做曲别针实验，多级可调，支持线阵和凸阵探头；

2.4具备斑点噪声抑制成像；

2.5具备回波增强技术，提高心脏图像质量。

3、彩色多普勒：

3.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

3.2脉冲多普勒，连续多普勒；

3.3高分辨率血流技术；

3.4具备对微细、低速血流的识别显示技术：提升低速和高速血流的敏感性和兼容性，更好呈现血流动力学变化，显示微细病变血流。

4、频谱多普勒：

4.1支持脉冲多普勒（PW），连续多普勒（CW）、高脉冲重复频率（HPRF）；

4.2自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上，自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转（提供证明图片）。

5、探头规格：

5.1配置探头：腹部探头1把、线阵探头1把、腔内探头1把；

5.2穿刺中位线功能：参数显示区可显示靶目标距体表距离，线阵探头具有中分线标示，引导平面外穿刺（提供线阵探头穿刺中位标示点及中位线图片证明）；

5.3凸阵探头1把，探头频率：1.5-5.5MHz；

5.4线阵探头1把，探头频率：3.0-13.0MHz；

5.5腔内探头1把，探头频率：3.0-11MHz；

5.6心脏专用探头1把；

5.7均配置金属穿刺支架各2个。

6、测量：

6.1常规测量:距离测量、椭圆及描迹测量、面积周长测量、体积测量；

6.2具备腹部专用测量软件包；

6.3具备妇科专用测量软件包；

6.4具备产科专用测量软件包；

6.5具备心脏专用测量软件包；

6.6具备泌尿专用测量软件包；

6.7具备小器官专用测量软件包；

6.8具备儿科专用测量软件包；

6.9血管专用测量软件包；

6.10神经专用测量软件包；

6.11急重症专用测量软件包；

6.12具有血管内中膜厚度自动测量功能，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果；

6.13支持用户自定义测量项目以及公式编辑。

7、连通性和数据处理：

7.1 具备

DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器；

7.2 USB3.0或2.0端口≥4个

7.3 具备以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息；

7.4 具备HDMI、S-Video视频输出接口；

7.5超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现；

7.6病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

7.7 硬盘容量≥120GB，为固态硬盘，稳定性好，速度快，低功耗。

8、通用配置要求：

8.1可扩展探头接口1套，扩展探头接口到≥3个；

8.2配置可升降多功能专用台车：支持机器防盗锁控制，台车上具备USB、电源接口，可装卸3探头扩展槽，储物设备；

8.3内置式可充电、可拔插锂电池2块，连续工作时间≥90分钟；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。