**18.脑电双频指数监护仪 2台**

标准配置（主要硬件、软件）及技术参数

1．具有CFDA认证。

●2．标准配置：镇静参数、镇痛指数、爆发抑制比、面部肌松、信号指数

3．镇静指数：能实时显示患者镇静、睡眠、昏迷程度，范围0-100。

●4．镇痛指数：能实时反应患者在全麻状态下的镇痛程度，范围0-100。

5．信号指数：范围0-100，5级图标强度显示实时监测记录信号质量。

6．面部肌电指数：实时监测范围在30-45HZ肌电强度，12级强度显示，提供肌电活动和干扰的参考依据。

7．爆发抑制比：范围0-100%，实时监测记录，为过深镇静提供定量参考数据，保证患者安全。

8．脑电电缆长≥50cm，抗干扰性能好。

●9．趋势图：可同屏实时显示镇静指数、镇痛指数、面部肌电指数、爆发抑制比以及信号指数五个麻醉参数的变化趋势，提供麻醉深度这五个参数值，显示整个麻醉过程中患者各项监测参数变化，显示全过程的麻醉深度数值和趋势图形，并持续更新，并提供这五种数据趋势滤波图∶1秒、5秒、10秒、15秒和 30秒。

●10．数据存储、导出功能：可存储≥1500小时的数据和趋势图形；

11.具备所有数据USB端口输出、下载功能。

12.传感器阻抗检测∶可显示传感器上每一探头电阻值，自动带有连线问题信息提示及处理办法，15分钟自检一次。

●13．耗材选择、生物信号采集可重复使用脑电传感器。

14.系统自检功能∶主机、数据转换器、传感器可自动或手动检测阻抗数值

15.内置锂电池：电池可提供≥8小时工作时间。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。