14.气囊式体外反搏系统 2台

1.心电参数：

1.1心电信号增益：四级增益，共模抑制比≥80dB，心电检出门限应≤0.25mV；

1.2心电导联：标准三导联；

1.3心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示；

1.4滤波技术：50/60 Hz高低通滤波；

1.5心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性。

2.脉搏参数：

2.1血氧显示：70-100% ± 2%；

2.2脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min；

2.3 D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A）；

2.4血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性；

3.触发模式：

3.1心电R波正负触发，反搏比率1:1; 1:2，触发行程40-120 ±1bmp；

3.2房颤病人触发模式。

3.3设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适低、中、高三级调节。

3.4 ≥14寸触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速

4.多重保护措施及保护显示：

4.1早搏触发排气保护，并在显示器中显示早搏心电波形，治疗继续进行,

4.2过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气；

4.3自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示；

4.4心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示。

5.时间设定：

5.1治疗时间可以设定5到60分钟，每次加减5分钟，治疗完成后自动停机；

5.2空气压力泵运行时间累计记时；

6.压力系统：

6.1空气压力泵：采用原装进口空气压力泵，节能高效；

6.2压力调控：治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg 。

7.治疗囊套和接头

7.1.扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹，增强疗效；

7.2.复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用；

7.3.管道连接头使用定制式推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换，管道采用环保材料定制、耐磨、抗老化。

8.设备具有超静音设计，整机嗓音≤61db(A)，提供检测报告。

9.演示模式允许系统：自动模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范。

●10.充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示。

11.远程无线网络技术操作、设备操作指导及维护指导，远程设备软件升级指导。

12.床体长2000mm-2200mm*宽800mm-1000mm*高700mm-900mm，占地小，方便移动搬运。

13产品输入功率不高于1500VA,高效低耗，节能减排。

14产品认证

14.1.通过CE、FDA、CFDA、ISO13485认证。

14.2.产品通过高新技术产品认证，并提供证书。

14.3.生产企业通过知识产权管理体系认证，并提供证书。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。