29.纳米颗粒跟踪分析仪 1台

一、标准配置（主机1套、软件1套、测试用注射器10个）

二、技术参数

1.1 粒径检测范围：0.01-2微米；

★1.2 浓度检测下限：≥105 粒子/ml；

1.3 该仪器软件具备颗粒粒径功能、浓度功能、散点和平均计算功能；

1.4 具有单个颗粒跟踪功能的激光散射视频技术，自动准直和自动聚焦；

★1.5 测量位置数：必须≥10个；

1.6检测颗粒数：在1分钟内能检测的颗粒数必须≥1000个；

1.7激光器波长：520nm；

1.8 光学系统：超过灵敏度的 CMOS 相机，相机速度 3.5-60fps 可调，保证在小粒径颗粒和大粒径囊泡都可选择合适的测试速度；

1.9仪器具备样品控温模式：RT-5°C - 55°C；

★1.10 石英玻璃测量池必须采用一体插入式设计，可自动冲洗；

★1.11 激光光源和检测器的位置必须全自动调节，无需人工操作；

1.12 软件自动提示样品浓度与相机设定的匹配程度；

1.13 软件功能：可跟踪单个粒子，提供布朗运动可视视频，提供平均粒径和分布宽度参数，提供颗粒浓度信息，提供粒径-数量分布和体积分布曲线，可以在不同粒径范围进行分段计算，提供颗粒分布累积曲线，数据管理：可视频，文本，PDF，单一或叠加输出；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。