**94.空气波压力治疗仪 3台**

1、治疗压强范围：40mmHg--200mmHg（5.3KPa-26.7KPa）,具有设置工作压力参数指示；

2、治疗模式：预防深静脉血栓模式、水肿模式、动脉模式等共8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式，工作模式状态实时显示；

3、气路连接：气体导管与主机、治疗套筒连接可靠，插拔方便，治疗仪从主机、组合插头、气体导管、治疗套筒整个气体系统应能承受500mmHg压力，保持10S,其压力降低不大于50mmHg；

4、极限压强：气囊内的极限压强不超过300mmHg（40KPa），且超过2KPa的持续时间不大于3min；

5、过压保护：具有过压保护措施，以保证在单一故障状态下能够在气囊和连接管路中产生最大压强不大于240mmHg(32KPa)；

6、功能开关：设备具有除电源开关之外的启动/停止开关，可随时终止治疗程序；

7、气密性：气囊和连接管路在200mmHg(26.7KPa)的压强下，保持1min,压降应不大于10%；

8、耐压性能：气囊和连接管路在300mmHg(40KPa)的压强下，保持1min,应不破裂，也不永久变形；

9、连接：连接管路插头具有防止接错标识；

10、连接套筒：可同时连接2个6腔叠加套筒，同时治疗2个肢体，套筒内配有内村布可拆洗；

11、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

12、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力，充气速度等参数，便于护理巡视；

13、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并显示漏气故障。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。