69.冷冻干燥机 1台

一、标准配置：冻干机主机1台（316防腐蚀不锈钢）、真空泵1台、专用冷水机1台、油雾过滤器1个、真空压差阀1个、真空泵油20升。

二、技术参数：

●1、干燥面积：≥1.08㎡（箱门采用进口高强度航空级亚克力板，可实时观察内部制品的试验情况）。

2、隔板层数：4+1（316不锈钢材料）；隔板温度范围：≥-50℃-+60℃（空载）；隔板温差：±1℃（空载平衡时，PID调节）；隔板间距：≥70mm；隔板尺寸：≥600mm*450mm。

3、冷阱最低温度：≤-80℃（空载）。

4、捕水能力：＞15Kg/批。

5、盘装液体：≥15L/批。

6、冷凝器除霜方式：电除霜或自然化霜，

7、极限真空度：≤1.0Pa（空载）。

8、真空泵技术要求：

8.1抽气速率：24(403)m³/h (L/min)

8.2极限压力：气镇关（5×10−1Pa），气镇开（5.0Pa）

9、冷却方式：水冷却(通风良好)或风冷。

10、PIC内设3种控温方式，直线升温，斜率升温，到温计时，三种升温方式可任意调用。具有真空泵使用时间提醒功能；必备功能：共晶点测试功能，远程遥控功能。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。