**101.超声波治疗仪 2台**

一、标准配置：

主机1台、3MHz移动治疗头1个、1MHz移动治疗头1个

1MHz固定治疗头2个、固定绑带（0.65M，0.35M，）各2根

电源线1根、熔断器（保险丝）2个、医用超声耦合剂1支

二、技术参数：

1、柜式一体机，8寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作；

2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz；

3、输入功率：100VA；

4、额定输出功率：5W±20%；

5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm²；

6、波束类型：准直型；

7、波束不均匀系数：≤8；

●8、占空比：0～100%可调，步进为10%；

9、治疗时间：0分钟～30分钟；

10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式；

11、仪器配有4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头；

12、1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰；

13、电源参数: 电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％；

14、治疗头有效辐射面积： 2.0cm²±20%；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。