87.甲状腺功能测定仪 1台

一、标准配置：探头1个、液晶电脑1套、打印机1台、全套软件、专用标准源测量管100个、专用标准源测量管架10个。

二、技术参数：

- 测量功能：

1.1甲状腺摄碘率。

1.2甲状腺抑制率。

1.3过氯酸钾排泌实验。

1.4有效半衰期测定（24小时测量一次，48小时测定一次，有效半衰期就能自动算出来）。

2、主机是自动升降式：探头升降高度≥1.2米，方便不同的病人：儿童，中年人，老人。

3、点源灵敏度：≥0.18(min×Bq)-1

4、窗口计数度：≥0.14(min×Bq)-1

5、窗口本底：≤900CPM

6、8小时稳定性：3%以内

7、测甲功的蜡模采用挂式

8、测量I131和 Tc 两种核素

9、资料输入：多病人资料在线输入

10、病人测量：可列表连续测量多个病人

11、报告单格式：有2种以上固定中文报告单格式。

12、数据归档：有中文便捷查询功能，能按姓名、时间等多种查询病人资料方式

13、标准源计算：每次重测和系统校正

14、数据分析：可调用、修改标准曲线和查询被测结果等功能

15、售后服务：定期电话/人员回访（2次/年）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。