31.小动物微透析分析系统 1台

标准配置：微透析取样主机、双通道冷冻收集器、五通道清醒活动装置、体外固定支架、液体切换器、大鼠脑部探针

技术参数：

1、双通道微量泵

1.1 独立控制的双通道泵， 流速可以预设， 并数字显示

1.2 流速范围：0.1μL-20μL/min，每0.1μL递增

1.3 适用1、2.5和5毫升注射器

1.4 RS232及USB接口，包含CAD计算器辅助软件，可执行流速对时间的变化

1.5两个注射器同时使用可以设置不同的灌流速度

2、双通道冷冻收集器

2.1 可同步收集1-2管透析液，可同步做两通道微透析取样实验

2.2 收集时间：从1min到99min

2.3 冷却效果：下降到5±0.5℃

2.4 连接方式：使用微透析专用 FEP/PEEK 连接管和连接头

2.5 收集器针头：钝状钢针头，特别设计，可确保收集管内的空气能向外释放，以避免密闭空间收集管内背压太大

2.6 最低收集体积：1μL

2.7 收集样品数：≥40个(300μL瓶)

3.五通道清醒活动装置

3.1液体通道路径都有内衬材料以保护神经递质和药物不受干扰

3.2可同时进行微透析取样和采血(或给药)

3.3一只动物在清醒状态下同时埋置2支探针取样

3.4可与多种设备联机使用(自动采血仪和在线注射器)，最大程度满足实验需求

3.5通过平衡臂上的电子感应器来感应大、小鼠的活动，并自动进行调整以防止管路的打结。

3.6旋转激发方式：模拟型号，最大±2V

4、液体转换器

4.1 液体转换器可协助在不中断下转换透析液(注射器)及防止气泡的产生

5、体外固定支架

5.1 可以保存探针，进行体外回收实验，并且方便的进行脑部微透析实验

5.2 探针夹子，瓶支撑架，定位仪转接头，定位仪连接棒和支架

6、大鼠脑部探针

6.1 探针柄的直径：≤0.64mm

6.2 探针柄的长度：≥14mm

6.3 探针膜的直径：≤0.6mm

6.4 出液管的死体积：≤3ul

6.5 探针膜的分子截留量：≥15000 Daltons

7、大鼠血液探针

7.1 探针膜的长度：10mm

7.2 探针柄的长度：14mm

7.3 探针膜的直径：0.5mm

7.4 探针出液端的死体积：2.6ul

7.5 探针膜的分子截留量：20000 Daltons

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。