25.有创呼吸机（MR专用） 1台

1、动力

1.1超静音涡轮供气：涡轮为匀速工作，由精密电磁阀控制流速，大大提高涡轮的使用寿命及降低了噪音。

1.2最大持续流速：≥260L/min。

2、结构

2.1显示屏幕：≥8.4英寸TFT彩色触摸屏幕。

2.2磁场监测仪.高斯仪：实时监测周围磁场强度，并给予视觉提示设备使用安全性。大幅提高核磁环境应用的安全性。

2.3近心端流速传感器。

2.4台车：带自动锁死刹车系统。

3、MR安全

3.1. MRI条件：1.5和3.0T静态磁场。

3.2与MRI扫描仪接近距离：可在距离核磁1米的地方正常工作。

4、病人类型：成人，儿童。

5、常规通气模式：容量型辅助/控制通气、容量型同步间歇指令通气、压力型辅助/控制通气、压力型同步间歇指令通气。

6、特殊通气模式：智能闭环通气模式：ASV。

7、特殊功能

7.1手动呼吸。

7.2雾化：内置一体式气动雾化。

7.3 100%纯氧供气。

7.4待机：待机时没有持续流速，需重新按待机键后才能恢复通气；防止待机时对病人的意外伤害。

7.5叹气。

7.6窒息后备通气：智能窒息后备通气。

7.7漏气补偿：在所有模式中对不同漏气量和触发灵敏度做出自动反应。

7.8截屏：USB接口数据输出及导入。

7.9配置快速启动设置：可预先设置至少3种病人类型，通气模式及参数。

7.10智能吸痰工具：自动识别吸痰操作,自动识别管路连接,吸痰前后自动给纯氧2分钟。

7.11屏幕锁。

7.12吸气屏气。

7.13屏幕亮度调节。

8、设置参数

8.1频率：1～80次/分。

8.2潮气量/目标潮气量：20～2000ml。

8.3PEEP/CPAP，Plow：0～35cmH2O。

8.4氧气：21～100%。

8.5吸呼比：1:9～4:1。

8.6吸气时间：0.1～12s（SIMV模式下可调）。

8.7峰流速：0～260L/min。

8.8流速触发灵敏度：1～20L/min。

8.9呼气切换灵敏度：5～80%吸气峰流速可调。

8.10压力：0～60cmH2O。

8.11压力延迟上升时间：0～2000ms。

9、监测参数

9.1压力：峰压，平均压，平台压，PEEP/CPAP。

9.2流速：吸气峰流速，呼气峰流速。

9.3容量：吸入潮气量，呼出潮气量，呼出分钟通气量，自主呼出分钟通气量，漏气量。

9.4时间：吸气时间，呼气时间，I:E，总呼吸频率，自主呼吸频率。

9.5氧气：气道氧浓度。

9.6肺功能参数：吸气阻力，静态顺应性，AutoPEEP，呼气时间常数，浅快呼吸指数，压力时间乘积，P0.1。

9.7酷屏：通过动态肺模型迅速了解病人肺顺应性、阻力和自主呼吸状态，直观，准确；脱机指示窗组合若干脱机参数，用户可自定义范围值，当病人实际参数符合脱机范围后，呼吸会开始计时，提示使用者脱机时机。

10、报警参数

10.1常规报警：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、O2浓度。

10.2特殊报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、流量传感器、呼气阀、压力限制、电源、电池、气源、氧浓度。

11、电源和供气

11.1输入电源：100-125和200-240V，50/60Hz。

11.2内置后备电池：待机时间9小时。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。