36.超声监视宫腔手术仪 1台

1、全数字彩超监视宫腔手术仪是由彩超主机及吸引器部分组成的台式一体机，吸引器内置于主机。

2、配置≥15英寸医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。

●3、配置IP68安全防护的三联多功能脚踏开关，可用于冻结图像、调节吸引压力值、泄放吸引器负压。

●4、配置可复用双翼阴道手术扩张器（上页、下页）和手术探头固定卡接使用，使任意倾位子宫的临床人流手术全程可视，可复用双翼阴道手术扩张器（上页、下页）和投标产品为同一生产厂家生产（提供药监备案证明）；也可配置一次性使用无菌阴道扩张器（上页、下页）和手术探头固定卡接使用。

●5、配置专用手柄，使手术探头可作为常规腔内探头使用。

6、配置R10凸阵6.5MHz手术探头；探头自动识别和变频功能。

7、手术探头轴向分辨力：≤0.5mm(深度≤40 mm)；侧向分辨力：≤1mm(深度≤40mm)。

8、手术探头最大显示深度：≥120mm；几何位置精度：≤5％(横向)，≤5％(纵向)；盲区：≤5mm。

9、腹部探头纵向分辨率：≤3mm(80 mm＜深度≤130 mm)；横向分辨率：≤2mm(80 mm＜深度≤130 mm)。

10、腹部探头最大探测深度：≥170mm；几何位置精度：≤10％(横向)，≤5％(纵向)；盲区：≤4mm。

●11、智能IUD优选功能：根据子宫的超声图像测得的子宫横径和纵径这两个参数自动推荐合适的宫内节育器型号。（相关证书证明）

12、手术用负压可自动控制。（相关证书证明）

●13、手术用负压值与超声图像同屏显示，便于操作医生术中观察。（提供检验报告证明）

●14、一体化负压吸引器，极限负压值：≥0.09MPa；负压调节范围;0.02MPa～极限负压值；抽气速率:≥20L/min；贮液瓶容量:1000（硬质透明塑料）mL；工作噪声:≤60dB（A计权）；

吸引泵温升:≤45℃；

15、调节功能：

15.1、B式调节功能：声功率：16级选择、发射频率：8级选择、发射带宽：2级选择、焦点数：4级选择、焦点位置：最多16级选择、增益：0～100、动态范围：16级选择、平滑处理：8级选择、边缘增强：8级选择、帧相关：8级选择、伪彩：8级选择；

15.2、CF式（彩色血流）调节功能：血流增益：16级选择、偏转角度：8级选择、PRF调整：16级选择、壁强门槛：16级选择、壁滤波：4级选择、积累次数：8级选择、噪声抑制：8级选择、血流速度：2级选择；

15.3、PW式(脉冲多普勒)调节功能：频谱增益：16级选择、偏转角度：8级选择、PRF调整：14级选择、基线调整：7 级选择、壁滤波：4级选择、D线速度：3级选择、音量调节：16级选择、采样容积：8级选择。

16、一体化负压吸引器，极限负压值：≥0.09MPa；

负压调节范围 ; 0.02MPa～极限负压值；

抽气速率 : ≥20L/min；

贮液瓶容量  :1000（硬质透明塑料）mL；

工作噪声 : ≤60dB（A计权）；

吸引泵温升:≤45℃；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。