70.六分钟步行试验 1台

1.软件具备食药局颁发的医疗器械注册证，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的数据记录、整理和分析。

2.软件连接的心电、血压、血氧、生理参数检测仪设备具备药监局颁发的II类医疗器械注册证及生产许可证。

3.心电监护仪:心率监测范围：25bpm～250bpm；报警误差：≤±2bpm 或±1%

4.血压计：测量范围：压力（0～270）mmHg；测量准确度：≤±3mmHg；

5.脉搏血氧仪：

5.1采用光学测量法

5.2测量范围：35%～100%

5.3测量精度：80%-100%：≤±2%；70%-79%：≤±3%

5.4测量分辨率：≤1%

6.传输方式：蓝牙无线传输/WIFI无线远距离传输，接收距离≥30米。

7.软件可适配心电、血压、血氧设备，也可适配生理参数检测仪，可实时获取外联设备连接状态；

8.软件界面可监测7导联或3导联心电，心率，血压，血氧，并实时接收显示和存储。

9.软件可实现单个心电导联图增益调整，走纸速度调整、心率通道调整，可自由选择通道显示；支持全程心电回放及异常心电截图。

10.软件支持自动或手动测量血压。

11.记圈模式：采用红外计圈模式，可选择自动或手动记圈两种方式。

12.软件可统计运动距离、运动圈数、运动步数，精准测距，误差小于3米。

13.软件可评估心肺功能等级、评定Borg疲劳度/呼吸困难程度、显示MET值和储备心率值。

14.报警功能：测试前可设置心率、血压、血氧报警值，运动过程超过限值跳红报警提醒。

15.急停功能：六分钟步行过程中可针对患者情况随时终止试验，选择停止指征后自动记录到报告中。

16.语音提示：系统软件全程智能化语音指导，提示患者进行六分钟步行试验。

●17.统计分析：软件自动统计六分钟步行中各项生理数据，形成便于临床分析的心率趋势图，血氧趋势图，步数统计图或呼吸率趋势图。

●18.测试报告：测试结束后软件自动生成六分钟步行试验报告，报告包含患者基本信息、数据统计、数据趋势分析、运动处方、最快心率心电图、最慢心率心电图和截取的异常心电图。

19.运动处方：根据患者测试结果系统自动制定运动处方，医生可编辑修改处方，出具报告结论。

20.数据存储：测试数据本地数据库存储，不上传院外服务器；患者数据安全可靠，具有保密性、完整性和可核查性。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。