61.动态血压分析系统 1套

一、配置要求：

1、血压记录器5个

2、电脑1台

3、打印机一台

二、技术参数

1、获得CE认证、ISO13485质量体系认证。

2、支持长达24小时以上的长时间记录。多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。

3、测量方法：逐步释压震荡测量法(示波法)。加压释压方式：自动加压、自动排气。

4、支持过压保护，当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。支持释压保护，袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。支持掉电数据保护，记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

●5、袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)高精度血压测量，5.3kPa-38.7kPa(50mmHg-270mmHg)。误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)。

●6、精确的心率测量功能。40次/分~200次/分，误差不大于±5%。支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测。

7、彩色液晶屏显示。可显示收缩压、舒张压、脉搏、体位信息、患者基本信息，电池电量，支持数据回放查看及工作状态信息。

8、电源电池供电。储存介质，非易失性闪光存储器。具备实时时钟功能，能够显示当前时间。

●9、具备加速度传感器技术，能够测定患者体位状态以及运动强度。采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。

●10、血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。

11、彩色打印报告，可打印彩色心电图报告。

●12、支持24小时动态血压数据编辑及统计功能。数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。

13、支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

14、支持多种形式显示及打印回访数据，方便医生做出全面诊断。

15、支持预设功能。可设置9种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。

16、趋势图功能，能选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、RPP数据趋势图。

17、数据表功能，能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。

18、血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。

19、柱状图功能，能选择显示全部、白天、晚上柱状图。饼状图功能，能选择显示全部、白天、晚上饼状图。

20、拟合图功能，能选择显示全部、白天、晚上拟合图。

21、患者信息登记功能，可登录患者的详细信息，避免混淆数据。

●22、具有领先的拟合线数据报告。可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析。支持晨峰血压功能。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。