**110.超短波电疗仪 2台**

1.输出功率：200W，允许偏差±20%。

2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。

3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。

4.脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。

5.使用电源：0～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

6.工作制：连续工作4h。

7.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。

配置清单：

8.保险丝管：T4A 2只（用于电源保险）。

9.大、中、小号硅橡胶电极板各1对。

10.测试用日光灯管1支。

11.硅胶输出线2条。

12.电源线1条。

13.电极布套1套。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。