33.全自动化学发光免疫分析流水线 2台

1.原装进口免疫分析仪

2.样本类型：血清，血浆，其他体液等；

3.检测方法：直接化学发光；

4.检测原理：支持一步法、二步法、夹心法和竞争法；

5.检测速度：单模块速度≥300测试/小时；

6.可开展检测项目≥80 项，包括肿瘤标志物，心肌标志物，激素类，甲功类，传染病八项，糖尿病；

7.能同时进行异常凝血酶原、胃蛋白酶原I&II等肿瘤项目检测，可检测肿瘤项目数≥8项。

8.检测方式：每个测试独立反应区；

9.单模块试剂位≥25个

10.每个在线模块可手工进样，随时插入急诊样本；

11.试剂可提供100测试/盒、500测试/盒的等多种规格包装，减少人工干预；

12.单模块孵育位≥100个；

13.可与生化检测系统无缝整合成一个系统，具备统一的操作软件和操作界面，使用通用的样本架；

14.样本间携带污染率≤0.1ppm；

15.样本抗干扰性：检测结果不受生物素干扰；

16.具有自动重测、自动稀释、凝块检测等功能；

17.通讯模式：具备标准的RS-232接口，能与lis系统进行单向/双向数据传输。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

全自动化学发光免疫分析仪流水线属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10 年，该设备主要用于开展：

糖类抗原15-3CA 15-3

总前列腺特异性抗原（PSA）total PSA

游离前列腺特异性抗原free PSA

细胞角蛋白19片段CA-211

人附睾蛋白4HE4

胃泌素释放肽前体	 ProGRP

糖类抗原125	 CA 125

糖类抗原19-9	 CA 19-9

癌胚抗原CEA

甲胎蛋白 AFP

鳞状上皮细胞癌抗原 SCC

抗甲状腺过氧化物酶抗体	Anti-TPO

胃蛋白酶原IPGI

胃蛋白酶原IIPGII

雌二醇	 Estradiol III

促卵泡成熟激素	FSH

孕酮检测试剂盒	Progesterone III

绒毛膜促性腺激素	HCG STAT

促黄体生成激素	LH

泌乳素	Prolactin II

睾酮 Testosterone II

乙型肝炎病毒表面抗体 Anti-HBs II

乙型肝炎病毒表面抗原 HBsAg II quant II

乙型肝炎病毒核心抗体Anti-HBc II

乙型肝炎病毒e抗体	Anti-HBe

乙型肝炎病毒e抗原	 HBeAg

高敏肌钙蛋白T	Troponin T hs

B-型尿钠肽	 proBNP II

肌红蛋白	Myoglobin

维生素B12	Vitamin B12 II

叶酸	 Folate

铁蛋白	 Ferritin

25-羟基维生素DVitamin D total

甲状旁腺素	PTH

C肽C-peptide

胰岛素	Insulin

促甲状腺激素 TSH

甲状腺素T4

三碘甲状腺原氨酸检测T3

游离三碘甲状腺原氨酸FT3 III

游离甲状腺素FT4 II

甲状腺球蛋白抗体Anti-Tg

丙型肝炎病毒抗体 Anti-HCV II

他克莫司Tacrolimus

环孢霉素	Cyclosporine

上述项目，每年开展检查 100000 人次，试剂耗材预算金额  650  元/人次，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10×100000×650=65000万元/台。