97.荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统

(个体化药物基因检测用) 1台

标准配置：荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测仪、实验操作台1套、小型打印机1台、电脑1台、小型离心机1台。

技术参数：

1、硬件

1.1样本容量：多样本容量，可检测样本类型包含但不限于白细胞、口腔脱落细胞、全血等。

1.2监测通道:多通道。

1.3适用染料:包含但不限于FAM、SYBR、Greenl、VIC、HEX等多种染料。

1.4激发光波长:F1：445nm-485nm,F2:513nm-533nm 等。

1.5检测波长:F1:515nm-535nm,F2:554nm-574nm等。

1.6模块工作温度范围：4～105℃，具有低温保存功能。

1.7温控精度:≤0.1℃（55℃典型值)。

1.8温度波动度:≤0.1℃（55℃典型值)。

1.9温度均匀性:≤0.3℃（55℃典型值)。

1.10控温模式:独立控温，温差范围0.1℃-6℃。

1.11热盖工作温度范围:室温+5℃-110℃。

1.12功能:绝对定量、相对定量、SNP分析、熔解度、梯度，HRM高分辨率融解曲线，多通道串扰修正，背景修正，自动增益、用户自定义参数等。

1.13结果分析:多种CT值计算方法。

1.14接口方式:随机标配RS232C转换器、 USB转换器等。

- 软件

2.1主要软件：遗传药理学数据库智能软件分析系统。

2.2需匹配中华人民共和国版权局审核的《计算机软件著作权登记证书》认证下的报告系统。

2.3可打印多个或单个样本，可匹配遗传药理学数据库生成个体化检测报告。

2.4报告解读软件数据库应保持实时更新。

2.5电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器22英寸、分辨率≥1920×1080；配备激光彩色打印机。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统(个体化药物基因检测用) 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为 10 年，该设备主要用于开展  个体化药物基因检测 项目，每年开展治疗  6000  人次，耗材预算金额  180 元/人次，设备全生命周期内使用耗材预算金额为：10*6000*180=1080万元/台。