58.化学发光免疫分析仪 1台

1、检测原理：微粒子直接化学发光技术；

2、测试项目：≥95项;包括自身抗体、贫血系统、心血管系统、感染性疾病骨代谢等多项检测参数；

3、自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、干综合征、系统性硬化、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎、抗心磷脂等相关测试项目；可随时装载、替换

4、试剂位：≥30个项目，工作中可在线更换；样本位：≥140个，原始管上机并随时加载；无需tip头

5、单机测试速度：≥300T/H

6、第一份结果出来所用时间:≤ 14 分钟。

7、反应杯：可一次性装载≥2000个反应杯，在线随机加杯，全程跟踪，不足报警。

8、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，急诊项目完成时间10-15分钟；

9、反应过程中能连续加载样本、试剂、耗品；试剂不足报警且可在线添加；加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面感应、随量跟踪、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能；

10、校准方式：内置主曲线，试剂盒内置校准品校准；检测结果可溯源

11、标准曲线稳定持久，稳定时间≥28天；

12、支持连接两个相同分析模块（提供仪器注册证证明）

13、样本针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能。

14、试剂：提供的试剂盒说明书上，需有量值溯源的说明。

15、操作系统：具备中文操作系统；可与LIS系统双向通讯

16、负责仪器Lis连接、UPS配置、纯水制备、发报告电脑的配置费用。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

化学发光免疫分析仪属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10   年，该设备主要用于开展以下项目：

抗 nRNP/Sm 抗体	nRNP/Sm

抗 Sm 抗体	Sm

抗 SS-A 抗体	SS-A

抗 SS-B 抗体	SS-B

抗 Scl-70 抗体	Scl-70

抗 Jo-1 抗体	Jo-1

抗双链 DNA 抗体	双链DNA(dsDNA)

抗 PM-Scl 抗体	PM-Scl

抗着丝点 B 蛋白抗体	抗着丝点 B 蛋白抗体

抗增殖细胞核抗原抗体	抗增殖细胞核抗原抗体

抗核小体抗体	抗核小体抗体

抗组蛋白抗体	抗组蛋白抗体

抗核糖体 P 蛋白抗体	抗核糖体 P 蛋白抗体

抗RO-52抗体	RO-52

抗髓过氧化物酶抗体	MPO

抗蛋白酶 3 抗体	MP3

抗肾小球基底膜抗体	GBM

抗心磷脂抗体 IgA	ACL

抗心磷脂抗体 IgG	ACL

抗心磷脂抗体 IgM	ACL

抗心磷脂抗体IgM、IgG、IgA测定试剂盒	ACL

抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒	β2GPI

抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒	β2GPI

抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒	β2GPI

抗β2糖蛋白1抗体lgM、IgG、IgA测定试剂盒	β2GPT

抗 C1q 抗体	C1q

抗磷脂酶 A2 受体抗体	PLA2R

抗线粒体抗体 M2 型	AMA-M2

抗肝肾微粒体抗体 1 型	LKM-1

抗肝细胞溶质抗原抗体 1 型	LC-1

抗可溶性肝抗原 / 肝胰抗原抗体	SLA/LP

抗 Sp100 抗体	Sp100

抗 gp210 抗体	gp210

抗环瓜氨酸肽抗体	CCP

EB 病毒衣壳抗原抗体 IgG	EBV-CA

EB 病毒衣壳抗原抗体 IgM	EBV-CA

EB 病毒衣壳抗原抗体 IgA	EBV-CA

EB 病毒早期抗原抗体 IgG	EBV-EA

EB 病毒早期抗原抗体 IgM	EBV-EA

EB 病毒早期抗原抗体 IgA	EBV-EA

EB 病毒核心抗原抗体 IgG	EBNA-1

EB 病毒衣壳抗原抗体 IgG亲合力	EBV-CA

抗肺炎支原体抗体 IgM

抗肺炎支原体抗体 IgG

抗肺炎衣原体抗体 IgM

抗肺炎衣原体抗体 IgG

清洗液	5升/桶

系统清洗液	10升/桶

激发液（A/B）	0.25升/套

样本稀释液（每个样本100ul）	60ml/瓶

样本稀释液（每个样本200ul）	60ml/瓶

每年开展治疗 12000 人次，试剂耗材预算金额 369  元/人次，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：10*12000*369=4428万元/台。