67.全自动粪便分析系统 1台

1.生物安全：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。采样管螺旋拧紧上下硅胶全封闭，闭盖穿刺注入稀释液和取样，隔绝气溶胶传播。

2.检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白与其它蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

3.能出具经检验师判断及审核的符合《全国临床检验规程（第四版）》的带图报告，并连接医院LIS系统。

4.基本性能要求：

4.1检测速度：≥80标本/小时，3通道计数池；

4.2进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；

4.3结构单元要求：

4.3.1.样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验师调阅判断；

4.3.2样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，稀释液可选择4mL、6mL、8mL，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；

4.3.3高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分；

4.3.4CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜（x10）可检测14个视野，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。高倍镜（x40）可检测14个视野，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像；

4.4金标卡（免疫层析法）检测单元：卡仓数量≥6个，每个卡盒一次装卡50张，单项目可装载300张，自动送卡，卡量监测报警，不停机加卡。具备自动传输、检测、回收金标卡功能；

- 配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动分类识别。

6.LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。

7.配备UPS配置、发报告的台式电脑，台式电脑配置不低于以下标准：处理器i5以上、处理器主频2.0GHz-3.5GHz、硬盘≥500G、显示器22英寸、分辨率≥1920×1080；配备激光彩色打印机。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

自动粪便分析系统属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为7 年，该设备主要用于开展：粪便隐血、寄生虫、真菌、红细胞、白细胞等项目，每年开展治疗150000   人次，试剂耗材预算金额  10 元/人次，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为：7×150000×10=1050万元/台。