27.近红外局部组织监测仪 2台

1.具备监测局部组织血氧饱和度（TOI），可反映组织氧供需平衡；

2.具备监测局部组织血红蛋白浓度指数（THI），可反映组织灌注情况；

3.具备监测局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）

4.具备监测局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）

5.具备监测局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）

6. 组织血氧饱和度显示范围：0～99.9%，测量范围及精度： 30% ～ 80%，误差≤±4%

7.THI测量范围及精度： 0～3.0，误差≤±0.5

8.ΔCHbO2测量范围及精度： -30～30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

9.ΔCHb测量范围及精度：-30～30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

10.ΔCtHb测量范围及精度：-30～30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

11.仪器通道数:≥4个，每个通道可同屏监测、显示≥5个参数的数值和趋势曲线，且每个通道均可用于监测脑组织、肌肉组织等局部组织的血氧信息。

12.组织血氧探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿。

13.测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义编辑。

14.用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意通道的TOI、THI、ΔCHbO2、ΔCHb和ΔCtHb数据和趋势曲线。

15.回顾有移动刻度线，显示不同时刻的测量参数数值；可放大缩小时间轴。

16.具有历史回顾功能，且可选择性导出所需的测量数据。

17.连续测量存储数据长度≥40h。

18.操作方式：触摸屏+快捷键

19.探测光源：三种波长的LED,非激光光源；算法：空间分辨算法（SRS）。

20.刷新频率:≤3秒/次

21.显示屏幕≥12英寸

22.LED发光管平均辐射功率≤1mW

23.备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间≥2小时

24.功耗：≤60VA

25. 同时配备两种组织血氧探头供临床选择：

25.1可重复使用探头（无粘胶,可使用次数≥200 次），

25.2一次性使用探头/组织血氧探头的应用部件（提供产品注册证）。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

近红外组织血氧参数无损监测仪 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10  年，该设备主要用于开展  近红外组织血氧监测  项目，每年开展治疗 300 人次，耗材预算金额 800  元/人次，设备全生命周期内使用耗材预算金额为：10*300*800=240万元/台。