20.宫腔检查治疗镜系统 1套

一、设备配置清单

1、2.9mm宫腔镜2条

2、4.9mm操作内鞘2套

3、5.5mm操作外鞘2套

4、活检钳，7Fr 2把

5、抓钳，7Fr 2把

6、剪刀，钝头 7Fr 2把

7、剪刀，钝头 5Fr 2把

8、剪刀，锐头 5Fr	2把

9、宫腔镜消毒盒2套

10、双极电凝球	2把

11、双极电针，L型 2把

12、高频电刀系统 1套

13、双极导线 2根

二、设备技术参数

1  2.9mm宫腔镜

1.1	HOPKINS II柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面

●1.2	可用于经阴道注水腹腔镜，并提供彩页

●1.3	镜体外径2.9mm，长度30cm，可高温高压消毒灭菌

1.4	视向角30°，广角

1.5	LUER灌流接口，带阀门开关

1.6	导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接；

2、4.9mm操作内鞘：直径4.9mm，带7Fr.进水通道，带进水通道

3、5.5mm操作外鞘：直径5.5mm，带出水通道

4、活检钳，7Fr：双动钳口，半硬性，长度40cm

5、抓钳，7Fr：双动钳口，半硬性，长度40cm

6、剪刀，钝头7Fr： 单动钳口，半硬性，长度40cm

7、剪刀，钝头5Fr： 单动钳口，半硬性，长度34cm

8、剪刀，锐头5Fr： 单动钳口，半硬性，长度34cm，尖头

9、双极电凝球：GORDTS/CAMPO双极球形电极，5Fr，长度36cm

10  双极电针，L型：  针形电极，5 Fr.，头端90°弯曲

11  高频电刀系统

11.1  原装进口，电源电压：50~60Hz，220V±10%

11.2  操作界面: 液晶数字显示，触摸式控制键，中文功能操作界面；

11.3  具有根据组织阻抗实时变化而可动态调整实际所需功率输出的功率输出控制系统；

11.4  单极电切功能具有4种或以上单极电切模式，电切模式最大输出功率≥300W，并具有多种效果可调。

●11.5 单极电凝功能具有≥5种单极电凝模式，电凝模式最大输出功率均≥200W/500欧姆。

●11.6 具有两个单极刀笔输出端口,使医生可同时使用两个刀笔手术，并且两个刀笔 功率输出相互独立，输出互不干扰，满足多切口手术的需要。

11.7具有三个不同国际标准规格腔镜单极输出插座端口，可与任何品牌腔镜相连接。

●11.8双极功能：具有双极电切和双极电凝功能，双极电切最大输出功率≥100W；双极电凝最大输出功率≥120W，具有8种效果可调，具有自动双极和脚控双极两种启动模式。

11.9极输出端口必须具有三种以上不同规格标准双极连线的插口，可满足不同品牌双极连线的通用性；

11.10具有病人负极板安全监控报警系统，可监控电极板贴敷部位的贴敷面积、阻抗、电流密度以及电流方向等数据变化，当出现可能发生病人烫伤危险因素时即刻报警并停止输出。

11.11输出故障报警系统：当设备出现配件连接、功率输出、高低频电流泄漏等相关错误或故障时会自动报警停止输出，同时显示错误及故障代码。

11.12程序存储功能：具有可存储10组操作程序的功能

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。

宫腔检查治疗镜系统 属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预估使用寿命为  10 年，该设备主要用于开展   宫腔镜检查及治疗  项目，设备全生命周期内使用的耗材试剂预算金额为： 1.3 万元/台。

试剂/耗材1：

设备开展 一次性使用无菌套  项目，每年开展治疗 100人次，耗材预算金额 8元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为  100*10*0.0008=0.8  万元/台。

试剂/耗材2：

设备开展 一次性使用负极板 项目，每年开展治疗50人次，耗材预算金额10元/人次，全生命周期内开展该项目使用耗材预算金额为: 50*10*0.001=0.5 万元/台。

综上，该设备全生命周期内使用耗材预算金额为0.8+0.5=1.3万元。