74.医用显微镜 4台

★进口品牌

★1.1 研究级正置显微镜，可观察普通染色的切片，用于研究工作。

★1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm, 而非大于此标准的距离，否则损失光路

1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米，可拆卸的微●1.4 观察镜筒：超宽视场三目观察筒，视野数≥20，瞳距调节范围≥49-74mm，倾角为≥30°，双目带屈光度调节。

●1.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

★1.6 物镜：平场消色差物镜

4X(N.A.≥0.1,W.D.≥30)

10X(N.A.≥0.25，W.D.≥7)

20X (N.A.≥0.4，W.D.≥3.9spring)

40X (N.A.≥0.65，W.D.≥0.65 spring)

100X(N.A.≥1.25,W.D.≥0.2 spring.oil)

1.7 载物台：右手低位同轴载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷	  覆盖层载物台，双片标本夹。

1.8 目镜：10X超宽视野目镜，视场数≥20。

★1.9 物镜转换器：五孔编码型物镜转换器，与配套成像软件连接后可在软件端拍照时自动适配不同物镜倍数匹配的标尺。

1.10 聚光镜：摇摆式聚光镜，摇摆式聚光镜，N.A. ≥0.9，可用于1.25X-100X（摇出后适用于1.25X-4X）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。