73.眼压计 1台

★原装进口

标准配置：眼压计1台、升降桌1台。

技术参数：

1.类型：非接触型。

2.测量范围：1-60mmHg，30mm/60mm间自动切换。

3.测量模式：全自动/自动/手动。

★4.全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动。

★5.具有自动眼球跟踪技术。

6.工作距离：11mm。

●7.左右眼切换：自动。

8.下巴托调节方式：电动调节。

9.固视系统:：具有内外固视灯。

10.安全系统：具有电子自动止动系统。

11.出错视频提示：有。

12.高眼压警告提示：有。

13.移动范围：前后：≥40mm ；左右：≥90mm；上下：≥30mm。

14.精确度：0.1mmHg。

15.打印：热敏打印 自动切纸  纸宽58mm。

16.数据接口：USB ；RS-232C ；LAN。

17.显示器：≥5.7英寸（14.5cm）；彩色液晶屏；可倾斜。

18.显示时限：5'/10'/15'/关闭  4档。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。