**98.医用电动转移车 1台**

1.表面尺寸（长×宽）2040㎜×740㎜(±20mm)

2.升降范围：570㎜—870㎜(±20mm)

●3.移动板移动距离：510㎜ （±5mm）

4.最大载荷：135kg

5.蓄电池：（12V，20AH）×2

6.充电电源：AC 220V，50Hz/60Hz

●7.采用双层移动板，确保移动布与患者及病床之间无滑动摩擦。

8.患者不需要任何人工搬动，平稳、舒适地进行病床和转移车之间的移动（自动过床）

9.转移板由高级HDPE材料+航空铝合金板材组合而成，使得柔性板增强了抗拉、抗变形，延长了使用寿命。

10.转移板前半部切割成琴键状，能跟患者身体很好地贴合，减小运行阻力，减轻患者不适感

11.移动板两边分别安装有一排滚轮，减少移动布绕移动板转动时的阻力以及摩擦力，延长移动布使用寿命

12.转移布是用高强度纤维布高密度编织，防水、防静电、耐腐蚀。具有自动调布功能。当移动布跑偏到一定位置时，触发调布装置启动，自动将移动布朝相反方向调节。

●13.进口二档位脚轮，制动可靠、推行灵活，中置导向轮，具有电动推行助力功能，起步及推行更加轻便，中置导向轮电动收（起）放（下）

14.整车电源由12V蓄电池提供，三元锂电池，具备快充功能。电池包外挂，拆卸方便，充足电的情况下可转运50人次，并提供同规格备用电池包1个。

15配置：输液架1根、充电器1套、手控器1只、电池包1套

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。