49.荧光显微镜 1台

★原装进口

一、显微镜特点：具有卓越的光学性能，衬度、清晰度极佳。观察方式明场，可升级相差/荧光/暗场/偏光/DIC。载玻片支座可以防止载玻片破裂。LED照明提供白色均匀冷光，光源平均可以使用50年，显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。圆角设计，不会伤及肌肤。机身整体防霉。

二、显微镜技术参数：

★2.1、光路系统：模块化设计，第三代HC无限远光学系统设计及色差校正光学系统，镜头要求采用先进的防霉镀膜工艺，确保更长的使用寿命，光学设计最大限度地消除轴向及径向色差，提供高衬度、高分辩率的图像；整体设计符合人机工程学原理；

2.2、主机：合金结构，一体化机身,防震机座，结构稳定；

2.3、调焦机构：具有人体工学高度可调的调焦旋钮，带有调焦限位功能，转矩张力调节环；调焦与X-Y调节全对称；

2.4、光源：高亮度LED冷光源，寿命长达5万小时，可调光，配有色温平衡装置，恒定色温4500K，具有光强和光阑快速调节功能，其变化与物镜转换及观察方式转换连动；

2.5、物镜转盘：电动物镜转换器：6位编码电动物镜转换器，6个快捷键对应6个物镜，可直接转换所需倍数。6个快捷键必须内嵌在机身上，方便使用者看到对应倍数按键，快速切换，电动物镜转盘改变放大倍率时间≤0.5秒；

2.6、具有两个倍数物镜快速切换键功能，必须在调焦机构旁边，使操作者在调焦同时能方便快速触发快捷切换键，达到高低倍物镜快速比对的功能；

2.7、自动光源管理功能：在转换不同倍数物镜时，保证在同一亮度下观察，避免了高倍换低倍物镜时，光源过亮对眼睛的刺激。光强自动调整，可根据不同物镜自动记忆并恢复用户的习惯光照强度；

★2.8、聚光镜：电动摆动式聚光镜，自动柯勒照明方式；自动匹配不同倍数物镜；

★2.9、载物台：载物台：人体工学载物台，低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台.XY轴控制杆：用户可自己将操作杆根据使用需求左右手位置更换；X-Y移动无暴露齿条；XY控制杆扭矩可调；

2.10、夹片器：安全片夹，可以防止载玻片破裂；

2.11、物镜：荧光专用平场半复消色萤石物镜

2X或2.5X（NA≥0.07,）

4X或5X（NA≥0.12,）

10X（NA≥0.25,）

20X（NA≥0.40,）

40X（NA≥0.65,）

100X（NA≥1.25,）

2.12、观察筒：30度倾角，铰链式三目观察筒，0%/100%,50%/50%分光，屈光度、瞳间距可调；

2.13、目镜：10X高眼点目镜，视野数25；

2.14、荧光照明：100W汞灯或LED)照明系统，具有高信噪比和低漂白/细胞毒性，可生成高质量的荧光细胞图像；

2.15、荧光附件：复消色差光路，带有光陷阱设计，确保背景无杂光；带有中心以及大小可调的双光阑，五位荧光转盘；配有常用蓝、绿、紫外激发，所有激发块通过统一激光校正，确保硬件零像素漂移；

3.研究级显微数码成像系统（原装进口）

★3.1相机传感器类型：CMOS；

3.2光学接口：C型显微镜通用标准接口；

★3.3像素数量≥2000万；

3.4传感器对角线尺寸15.86mm；

3.5图像位深：32位RGB，12位单色；

3.6像素大小：2.4微米x2.4微米；

3.7动态范围≤71dB；

3.8曝光时间：1毫秒-1秒；

4、图文处理系统：一套，可控制数码成像系统采集图像并对图像进行编辑、处理，图像增强、图像合成、分割及叠加、软件提供多种的图像处理功能，形态学处理，伪彩处理，数学运算等；

5、配备市场主流品牌电脑，不低于酷睿I5双核处理器，≥8GB内存，≥128GB固态硬盘，1T机械硬盘，2GB显存独立显卡，23英寸FullHD分辨率液晶显示器。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。