23.强脉冲光治疗仪 1台

一、标准配置：

主机1台，彩色显示屏1台，光子治疗手具一把，6波长滤波片一套，激光防护眼镜眼罩1副，激光警告标志 1张，操作钥匙 2套，无任何耗材。

二、技术参数：

1.可插拔滤光片技术
不需开关机，直接插拔滤波片改变波长，从而该表治疗波长。

2.配置不少于以下6种强脉冲光滤波片及波长范围:

420nm～1200nm / 515nm～1200nm / 560nm～1200nm

590nm～1200nm / 640nm～1200nm / 695nm～1200nm

3.能量密度：2～35J/cm2

4.脉冲串宽度：≤900ms

5.子脉冲数范围：不超过10个

6.光斑面积：≥15mm×45mm（6.75cm2）

7.配备圆形和方形小光斑适配器用于不同细小部位或不平整部位治疗：

7.1方形光斑适配器：15×15mm（2.25cm2）

7.2圆形光斑适配器：φ11mm（0.95cm2）

8.冷却方式：同步蓝宝石接触持续式冷却系统0℃-30℃可调，步进5℃

9.屏幕自带能量密度、脉宽显示

10.屏幕自带当前滤波片显示

11.屏幕自带冷却温度显示

12.屏幕自带可存储治疗方案显示

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。