72.二氧化碳培养箱 2台

进口品牌

1.工作环境温度：5-40℃；工作环境湿度：20-80%；设备工作体积≥184升;设备标配搁板数目/最多可选装搁板数要求：4块/17块;设备温度控制范围：高于室温5℃至50℃；

2.设备温度控制精度要求：±0.1℃；设备温度均一性要求；±0.3℃(在37℃下)；

3.设备具有超温保护功能，具备温度跟踪报警功能；设备显示要求：可精确显示温度、CO2浓度及箱体内部洁净度；设备保温方式：气套式；设备二氧化碳控制范围：0～20%；

4.二氧化碳控制精度：±0.1%；设备具备二氧化碳跟踪报警；二氧化碳浓度恢复要求：开门后3分钟内达到5±0.2%；

★5.二氧化碳浓度控制采用T/C热导传感器，可在位140℃高温消毒灭菌，无需操作人员拆卸；具备自动校准功能；

★6.设备高效空气过滤系统要求：箱体内具备整套有效的HEPA高效空气过滤系统；在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标；每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，确保24小时持续除菌；设备具有程序自检功能；设备具有断电自动启动功能；

★7.箱体高温灭菌功能要求：具备140摄氏度干热灭菌功能，可进行培养箱箱体内部除菌；具有高温灭菌程序及开关按键；高温灭菌运行时间小于3小时，包括降温过程小于12小时；所有元硬件均采用耐高温材料，可在位灭菌，灭菌过程对培养箱没有任何损伤；能有效杀灭真菌、霉菌、酵母、细菌乃至很难杀灭的孢子；要求进口设备；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。