130、全自动尿液分析仪 1台

1、构成：由尿液干化学分析模块、尿液有型成分分析模块及上位机操作分析系统软件构成；

2、检测速度：台式1+1模式：干化学≥240T/H；有形成分≥120T/H；

●3、检测方法：机器视觉成像技术，光电比色原理+折射计法；

4、检测项目：干化学测试项目≥14 项，并提供微量白蛋白和肌酐的比值（ACR）、蛋白质与肌酐比值（PCR）。理学（选配）：颜色（RGB 三原色法）、浊度（散射法）、比重（折射法）；

有形成分自动识别测试项目≥18项，8个红细胞位相相关参数，1个研究参数，30个人工自定义参数；

5、待检区样本量：一次性可装载100份待检样本；

6、检测速度：干化学检测速度≥240T/h，尿液有形成分分析检测速度≥120T/h（C型）；尿液有形成分分析检测速度≥80T/h（B型）；

7、检测结果：可以实时提供真实的有形成分全景视野图＋集类分割图，方便用户在线复核和存储结果图像；保存图像≥60张实景图像；

★8、整体化统一报告：尿液干化学分析结果+尿液有形成分分析结果+尿液有形成分实景图像；

9、报告审核：具备自定义审核模式设定方式，可以自由设定审核条件；

10、试剂耗材：除清洗液、试纸条、保养液外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与；

11、吸样针清洗：采用高效清洗拭子清洗，有效降低吸样针携带污染；

12、密闭样本管：系统支持使用配套薄膜密闭样本管，无需开盖；

13、自动调焦技术：创新聚焦技术，无需执行调焦操作亦无需使用调焦液（需提供相关证明文件）

14、条码扫描：单个分析模块均可选配内置360°旋转条码扫描；

15、图片分辨率：≥500万像素；

16、重复性：有形成分重复性：CV≤5% （1000/μL）；干化学重复性：反射率CV≤1.0%；

17、有形成分识别率：红细胞≥85%、白细胞≥85%、管型≥80%；

18、有形成分检测线性：红细胞≥40000个/μL 线性误差不超过±15%；

★19、质控品：可提供原厂配套有形成分质控品，同时有形成分质控品≥4浓度水平；

20、携带污染率：≤0.01%（50000/uL）；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。