124、双极等离子电切电凝系统  1套                                                                                                                                                                                                                                                                              一 、等离子双极电切电凝系统(含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关),具有等离子双极电切和电凝的手术功能，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术。

1、等离子体功率源(主机)

1.1、具备等离子双极电切和电凝的手术功能；

1.2、额定输出频率≥100KHz, 切割模式下额定负载200Ω±50Ω,最大输出功率250W±50W, 凝血模式下额定负载100Ω±50Ω，最大输出功率100 W±20 W;

1.3、工作状态显示为LCD 液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示：电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字；

1.4、具备自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能，并自动设定切割模式或凝固模式输出的默认功率、无需手调，并可增减与显示；

1.5、具备超负荷保护装置，当遇到过载时停止输出同时屏幕提示中文显示“过载”；

1.6、具备电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）；

2、具备双踏版，可实现双踏板脚踏开关；

3、专用双极电极(双极环状电极),电极符合国家标准要求医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极；

3.1、专用双极电极(多形状电极),具有多种手术配套用的双极电极；

4、电切内窥镜(包含如下),可连续进出水冲洗对流；

4.1、内窥镜，30°4 mm×302mm高清(HD）内窥镜，目镜与镜端采用高品质蓝宝石镜面，无腐蚀性，可高温高压消毒；

4.2、被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态；

4.3、外鞘，26Fr设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流；

4.4、内鞘，24Fr可360°旋转；

4.5、内鞘进水接头，遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。