126、全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 1台

1.检测原理：经样本裂解、磁珠法核酸提取纯化等前处理步骤后，基于荧光聚合酶链式反应（PCR）原理，用于生物样本中靶核酸（DNA/RNA）的检测。

2.快速核酸检测设备扩增检测时长≤30 分钟；平均升温速率：≥15℃/s（50℃～90℃）。

3.检测模块≥4个。每个检测模块可独立设定核酸检测，同一时间不同模块可检测不同项目。

4.样本处理：在同一仪器内部全自动完成核酸提取、逆转录、扩增、结果输出，无需手动干预。

5.温度准确性:≤0.5℃。

6.荧光强度检测重复性:≤3%变异系数(CV%)。

7.荧光强度检测精密度:≤5%变异系数(CV%)。

8.检测通道:≥4个(FAM/SYBR;HEX/VIC;ROX/Texas Red;Cy5)

9.加样方式:配套一次性加样吸管，无需移液枪加样;单样本检测上样量:≥300ul。

10.提供的针对新冠病毒检测的试剂，需提供国内三类医疗器械注册证。

11.操作方式：主机具备扫码功能，可自动识别检测项目，自动设备各反应程序。触摸屏操作，无需外接电脑。

12.设备具有网络化模块，可对接信息化系统。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。