30、连续性血液净化设备1台

★一.具有CE认证证书

★二.整机原装进口

1、标配≥6个泵：血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、肝素泵，所有泵有醒目的颜色标识，所有的泵不相互共用，并且与机器为一体化，由主机统一控制。

2、具备肝素抗凝、无抗凝及全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式。

★3、平衡系统：液体平衡秤：≥4 个，每个称承载量 0～11KG/个。平衡秤采用清洁区和污染区分开的上下布局形式，避免交叉感染。

★4、配备机器一体化双加温器，可分别给置换液、透析液加温，不可给血液直接加温，温度调节范围： 36℃~39℃。

5、具有多种安全报警监测系统：要求有空气监测安全报警系统，有漏血监测安全报警系统、有压力限值监测安全报警系统、有液体平衡监测安全报警系统、跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统，有过高的跨膜压监测预估及滤器中凝血监测预估报警系统。

★6、≥2个无空气接触的压力探测器。

7、泵流速参数：血流速：5～450 ml /min，±10%；置换液：0～4000ml/h；透析液：0～4000ml/h；净超滤率：0～900ml/h。枸橼酸泵流速5～550 ml/h；钙泵流速0～800 ml/h。

8、压力监测参数：动脉流入管路压力：-250～+250mmHg。静脉回流管路压力：-80～+400mmHg；滤器前压力：-40～+650mmHg；跨膜压：-250～+500mmHg。

9、液体平衡秤精确度：最大流速的±1%；抗凝剂设置：精确度±0.5ml；连续注射流速范围: 0～25ml/h；间歇注射量设定范围: 0～25ml/h，频率：即时或每 1～24 小时。

10、电击防护程度：达到防心脏漏电 CF 级别，可安全、同时使用心脏仪器（包括心电监护仪器、除颤仪等）。

11、关爱模式：操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。

12、内置后备电源，在紧急断电的情况下维持≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。

13、内置数据交换接口，可以与PDMS/HIS系统连接，方便数据传输。

14、耗材为开放式，管路和滤器单独包装，便于临床使用。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。