143、双气囊小肠镜  1条

- 一、标准配置：

- 双气囊小肠镜1条，小肠镜外套管5根，小肠镜头端气囊1包

- 二、技术参数：

- 双气囊小肠镜：（规格型号：富士EN-580T）

- 1 观察方向 0°(直视)，

- 2 视野角度 ≥140°

- 3 观察景深 2～100mm

- 4 头端部外径 Ф≤9.4mm ；

- 5 插入最大部外径 Ф≤9.3mm

- 6 有效长度 ≥2000mm；

- ★7 全长 ≤2300mm

- 8 弯曲角度 上：180°、下：180°、左：160°、右：160°

- 9 钳道直径 Ф≥3.2mm

- 10 工作方式 双气囊推进式，确保诊治过程安全有效，不会造成穿孔等临床危险，最大程度避免并发症。

- 气囊控制器：（1台）：

- 1 可设置压力范围

- 2 压力报警系统

- 3 可进行双气囊两路气压调节 。

- 外套管

- 1 头端带气囊 通过外套管头端气囊充气后固定肠壁，帮助内镜往前推进

- 2 外套管插入部外径 Ф≤13.2mm

- 3 外套管插入部内径 Ф≤10.8mm

- 4 外套管有效长度 ≥1350mm

- 5 外套管有效长度 ≥1450mm 。

- 头端气囊  双气囊小肠镜专用头端气囊 通过头端气囊充气后固定肠壁，帮助外套管往前推进，提高安全性。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。