2.储血冰箱 5台

1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4、先进的微电脑控制器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2～6℃，湿度可控范围35～75%。

5、温湿度大屏幕数字显示，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，永远不会生锈。

9、电加热双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

10、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。

11、蒸发器配置加热丝。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。