6、全自动酶免仪1台

1. 用途：全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。

2. 机械臂：≥2个独立的机械臂，可独立工作也可同步工作。

3. 加样模块

3.1 加样通道：≥8个加样通道，使用一次性加样针，气动置换加样原理，工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm。

3.2 加样针：加样针容量≥1000ul，透明的一次性加样针，避免交叉污染。

3.3 液体探测：具备液面和凝块探测、报警功能，压力感应式探测原理。

3.4 加样范围：5～1000ul，提供所投标产品的注册检验报告为证。

3.5 分配速度：标本分配速度≤1分钟40秒/96孔板。

3.6 试剂分配速度≤1分钟20秒/96孔板。

3.7 加样微板位：≥12个加样微板位。

4. 试剂位

4.1 通用试剂位：通用试剂位≥21个，应能同时放置试剂≥21种。

4.2 专用试剂位：专用试剂位≥40个，用于放置原瓶的阴性、阳性对照品及质控品，可同时装载≥40种。

4.3 试剂自动识别：通用试剂位均可主动感应识别试剂的类型和位置，每个试剂盒内置不同规格磁感应装置，可在实验进行中动态更换试剂盒位置，无需按固定的位置摆放，加样通道到感应的试剂位置吸取试剂。试剂空缺时，具备纠错和缺位提示功能。

5. 抓手模块采用压力感应原理监测抓板，抓空自动报警，能自动适应各种宽度类型的微板。

6. 孵育模块

6.1 振荡孵育模块：≥12个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温，加盖密封。

6.2 控温范围及精度：温度范围32℃～60℃，控温精度（温度偏差）±0.4℃，提供所投标产品的注册检验报告为证。

7.洗板模块

7.1洗板机：2台独立的洗板机，2个洗板头（每台洗板机1个独立的洗板头）。清洗残留液量为1ul/孔。

7.2洗液容器：所有洗液瓶采取抽屉式层叠方式摆放。

8.酶标仪

8.1滤光片：配置≥4种滤光片。

8.2测量方式：≥8个测量通道，可单、双波长判读。

8.3标本条码扫描：具备标本条码扫描仪，装载标本时自动扫描标本条码。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。