3.低温冲击镇痛仪1台

1.主机尺寸参考：400mm(W)×480mm(L)×1250mm(H)（±10mm）；

2.采用液态二氧化碳（CO2）输出，转化为气态的二氧化碳，通过治疗手柄枪头对治疗部位进行喷射治疗；

3.仪器显示的工作温度范围不窄于-1℃～40℃；

4.喷射气体流速为：0.5g/s～1.7g/s；

5.按照说明书操作，在室温环境温度下，使用治疗手柄进行治疗，治疗部位从36℃下降至4℃所用时间应≤30s；

6.采用≥10.1吋触摸屏，全中文操作界面；

7.单次冲击治疗时间1s～10min可调；

8.可根据临床实际情况预设工作时间，当达到预设时间时会停止输出；治疗中可通过手柄的显示屏实时获取剩余治疗时间；

9.治疗手柄具有红外温度监测功能，治疗时可实时监测皮肤表面温度，有效防止冻伤；

10.具有预适应模式，可使初次使用的患者逐步适应；

11.具有治疗图示，治疗前可参考；

12.治疗手柄具有灯光定位功能，便于治疗部位的定位；

13.可随时监测气瓶状态，查看气瓶剩余可用时间、已使用时间和重置气瓶状态；

14.具有待机锁屏功能，防止误操作；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。