4、电动康复床2台

1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；

2.具备电动背起、屈腿的床面体位调节；

3.产品采用大推力静音医用电机，承重大；

4.一键式床挡开启与闭合，操作简单；

●5.手控盒、液晶触控显示屏两套操控系统，为临床工作带来便捷；

6.采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；

7.全钢架结构；

8.医用牛津布，抗菌性及透气性更强；

9.脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；

10.电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz；

11.电动推杆最大推力：≥10000N；

12.电动推杆数量：≥4个；

●13.角度调节范围：起立角度范围：-7°～82°；背部床板可调角度：0°～67°；大腿部床板可调角度范围：0°～48°；小腿部床板可调角度范围：0°～27°

●14.床面升降范围：520～750mm；

15.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆；

16.最大承重：≥170kg；

17.床体重量：≥155kg；

18.规格：外形尺寸：2050（±10）mm×920（±10）mm×（1185mm～2280mm）。床面尺寸：1960×850(±10)mm

19.脚踏板尺寸：500×460(±10)mm

20.标准配置：床体1张、床垫1套、绑带4副、电源线1根、说明书（附:产品保修卡、用户回执）1份、合格证1张、保修卡1张、装箱清单1份、手控器1个、操作显示面板1台、脚踏板1个

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。