1、超声骨密度仪 1台

1.测量部位：左右跟骨

2.超声频率：超声波探头中心频率0.5MHz±0.05MHz

3.测量方法：超声波穿透法,双向发射双向接收,酒精或医用耦合剂耦合,全自动测量

4.全干式测量：医用耦合剂/酒精耦合,全自动测量

5.探头类型：永久全干式固体探头，

6.探头定位：双侧探头全自动定位，无需手动调节

●7.探头间距：12mm～136mm可变

8.测量时间：≤15秒

9.精确度：测量重复性（CV%）SOS≤0.8%, BUA≤0.8%

10.辅助定位：	具有四种规格的脚垫、小腿定位托架、足部定位卡、方便测量和定位支撑

操作

11.全中文操作界面和报告，外接工作站操作

12.支持扫描枪；接口开放，可与HIS、PACS等系统连接

●3.质量控制：仿人体跟骨模块提供日常质量控制和校准

14.测量结果：	T值/T-Ratio成人比、Z值/Z-Ratio同龄比、骨密度的超声速度（SOS），骨结构的宽频超声衰减（BUA），骨质指数（BQI），预测身高（≤19岁）

15.日检测人数：≥200人

16.重量：≤12千克

17.人种数据库：中国人数据库（其他数据库可选）

18.测量范围：	0～19，20～100岁（儿童、成人）

19.软件功能：

19.1全中文操作软件

19.2全中文骨密度打印报告软件

19.3儿童/成人骨密度测量软件

19.4系统温度补偿校准功能

19.5儿童成长发育软件

19.6骨折风险预测软件（FRAX）

19.7历史趋势对比软件

19.8操作软件支持数据导出EXCEL功能，方便用户统计和分析。提供操作软件操作说明。

20.操作环境要求：

20.1环境温度	环境温度：10～40℃

20.2相对湿度	相对湿度：20～80%

20.3大气压力	大气压力：86.0～106.0kpa;

20.4工作电压	AC 100V～240V，50/60Hz

21工作站：CPU i3及以上、运行内存≥8G、硬盘≥IT、≥21.5吋显示器、墨仓式打印机

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。