6、核酸检测分析仪1台

1.样品通量：≥2

2.检测模块：4通量，四个独立模块可独立运行

3.反应体积：≤120ul

4.时间：最快8分钟输出检测结果

5.升降温速率：≥0.5℃/秒

6.加热/冷却技术：液态金属涂覆陶瓷加热/空气浴冷却或Peltier加热方式

7.温度控制：独立的加热模块可实现单模块控制

8.温度精确度：≤±0.5℃

9.温度控制范围：0～99℃

10.激发光源：高亮度LED光源

11.检测器：高灵敏度光电二极管

12.检测方式：实时动态监测

13.检测通道：4通道

14.激发光波长：≥470nm；≤692nm

15.适用染料：FAM；VIC；ROX；CY5

16.灵敏度：可检测单拷贝基因

17.检出限：≤2nm

18.动态线性范围/线性度：8个或更多数量级/梯队线性回归系数R≥0.99

19.配套触摸屏

20.系统兼容性 LIS系统(基于XP/WIN7)

21.快速易用：操作简单，集核酸提取、PCR扩增、结果解读和报告打印为一体，快速出具简单实验结果

23.支持单管多重qPCR检测

24.工作环境：10℃ ～30 ℃,相对湿度≤85%

25.工作电压：220V,50Hz,5A.

26.额定功率：≤150VA

27.仪器尺寸：≤34cm×28cm×18cm

28.厂家提供8种以上的有NMPA三类证试剂配套仪器使用

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。