2、电解质分析仪 1台

1、技术特点：

1.1、真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警排除

1.2、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正

1.3、先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象

★1.4、一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态

1.5、检测和计算项目：K +、Na +、C1-、Ca2+、pH、nCa、tca等多种参数组合

1.6、较低的样品耗量：80u1～150u1，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒

1.7、断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量＞5000，并支持无限扩展

1.8、国际标准hl7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级。

★1.9、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入

1.10、一体化试剂包，降低生物污染风险，符合环保要求

1.11、独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然

★1.12、试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心

★1.13、配置自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描。

★1.14、原厂有注册证质控。

2、样品种类：血清

3、测量范围和精度：项目测量范围精密度（CV）

K+：0.5～15.0mmo1/L≤1.0%;

Na+：20.0～200.0mmo1/L≤1.0%

C1-：20.0～200.0mmo1/L≤1.0%;

Ca2+：0.1～5.0mmo1/L≤1.5%

PH 6.0～9.0≤1.0%

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。