18、便携式（手提式）Ｘ射线透视仪 2台

★1基本要求：主要用于骨科在急诊及手术中的即时诊断，对骨科病号实施闭合复位、穿针及外固定支架时配套使用、用于肌肉里取异物时直接透视观察。

★2资质认证：二类医疗注册证、通过CE或FDA认证；

3技术和性能参数

★3.1使用场景：不用暗室，不用防护，可实时观察。

●3.2重量 :主机重量≤5.5Kg，便于携带诊断。

★3.3 安全性:射线剂量低（X射线漏线率≤1mGy/h），防护安全可靠，确保医生健康。

★3.4 图传功能:可与电脑连接，进行图像传输保存打印。

3.5观察厚度：可观察厚度≤300mm。

3.6屏幕亮度：观察屏亮度≥20cd/m2。

3.7对比率≤4%。

3.8管电压管电流 ：管电压45～90 KV，管电流0.25～0.5mA。

3.9交流供电：电源：可接AC 220V电源使用。

3.10电池供电：电池：可独立由电池供电且电池使用时不需要接交流电源（要求最少配备两块电池及电池充电器）。

3.11漏射率：漏射线≤1mGy/h。

●3.12视场：≥Φ100mm；分辨率：≥30LP/cm。

3.13 灰度级别：≥7。

●3.14其他功能：带锁屏功能，方便观察。

3.15报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示。

4.配置需求：主机一台、电池两块、电池充电器一套、电源适配器一套、脚踏开关一个；视频转接线及转接头一套；

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。