25、肾脏内窥镜 2台

★1基本要求：适用于肾盂结石的碎石治疗，可配合激光，气压弹道及超声碎石设备使用，配合科室现有主机使用。

★2资质认证：符合CE认证标准，提供医疗器械检测机构产品安全检测报告。

3技术和性能参数

3.1新式广角防球形失真、柱状晶体光学镜，12度视向角，工作长度224mm，平行目镜技术。

3.2镜子操作部具有人体工学设计，包括易把持指环功能、独立的长形金属导光束柱设计。

3.3 14Fr工作通道，可进入≦3.5mm直径器械，特别还适用于较粗的碎石探头(如超声+气压弹道合体碎石探头)。

3.4后端自动器械阀门，器械进出流畅、并具有双层密封防漏技术。

3.5可浸泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐134℃高温。

3.6可拆卸镜自动锁扣式镜鞘, 直径20.8Fr.，工作长度204mm。4配置需求

4.1肾脏内窥镜2条

4.2 20.8Fr.镜鞘2条

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。