14、气动肢体循环促进装置 1台

★1基本要求：用于原发性和继发性淋巴水肿的淋巴引流治疗、促进术前术后损伤及肿胀消散，松解粘连、纤维化和瘢痕组织，缓解肌肉和筋膜张力，促进损伤及伤口愈合。

★2资质认证：此设备需要CE认证、FDA认证。国家食品药品监督管理局关于牙龈冲洗器等产品分类界定的通知（国食药监械2004-321号）第30条。

3技术和性能参数

3.1利用局部负压原理，打开毛细淋巴管的间隙、扩张筋膜等组织，促进淋巴循环、松解组织。

3.2具有三种治疗模式，脉冲抽吸模式、持续抽吸模式和振动模式，可根据不同的治疗目的选择相应的治疗模式。

3.3负压值20～250mmHg的范围可调，脉冲时间1～5秒、30～90%比例的范围可调，振动频率20～90Hz的范围可调。

3.4具有方案治疗模块，内置多种标准化的治疗方案，包含左右侧上下肢及头颈部的原发性/继发性淋巴水肿方案，左右侧上下肢的骨科术前/术后方案。

3.5治疗方案显示各个治疗步骤的时间、治疗部位、负压值、吸口大小、脉冲时间等参数。

3.6具有参数自定义治疗模块，可自定义负压值、脉冲时间、振动频率等各项治疗参数。

3.7配有多种不同尺寸的治疗吸口，吸口具备医用硅胶圈，安全卫生、适应不同的治疗部位。

3.8主机集成可触控屏幕，可选中文显示。

3.9软件内置注意事项、禁忌证清单等完整的仪器操作说明。

3.10内置可充锂电池，携带轻便，便于医生和治疗师操作，无区域场地限制。

3.11具备超长电池续航时间，可持续使用不少于8小时，待机不少于18小时。

4 配置需求

4.1淋巴引流治疗仪主机1台

4.2治疗手柄和气管1套

4.3治疗吸口两套：35毫米2个，50毫米2个，60毫米2个，80毫米2个

4.4治疗吸口过滤器：200个

4.5控制软件1套

4.6电源1套

4.7便携包1个

4.8软件 ：主机软件，可选中文显示，便于操作，3种治疗模式。4.9硬件

4.9.1淋巴引流治疗仪主机1台， 4.9.2治疗手柄和气管1套

4.9.3治疗吸口两套：35毫米2个，50毫米2个，60毫米2个，80毫米2个。

4.9.4内置可充锂电池，携带轻便，便于医生和治疗师操作，无区域场地限制。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。