17、医用转移车 10台

★1基本要求：本产品由床体、两个液压油缸、背部气弹簧机构、腿部手摇丝杆和脚踩按键构成，通过脚踩、背部开关和手摇丝杆来实现床体姿势变化；适用于医院急症室内的抢救及类似场所

★2资质认证：医疗器械注册证、质量管理体系认证

3技术和性能参数

3.1主要材质 整床钢结构，不锈钢可折叠护栏。整床床面板可透X射线

3.2外形尺寸 2150mm长×850mm宽(±50mm)

3.3床面尺寸 1900mm长×700mm宽(±50mm)

3.4护栏高度 350mm(±10mm)

3.5床面高低调节范围 650mm～850mm(±50mm) （从地面离床面板的高度）

3.6背部角度 0～85°±5°

3.7膝部角度 0～55°±5°

3.8倾斜角度 0～15°±5°

3.9产品承重 ≥200KG

3.10安全分类：I类

4配置需求：（1）床头面板；（2）气弹簧开关；（3）床头小扶手；（4）盐水架孔；（5）防撞轮；（6）油缸防尘罩；（7）中控轮；(8)床体上升脚踏；（9）头部下降脚踏；（10）腿部下降脚踏；（11）导向轮；（12）导向轮脚踏；（13）刹车脚踏；(14)膝部床面板可折叠摇手；（15）床尾大扶手；（16）X光片盒可折叠摇手；(17)床尾面板；（18）护栏；（19）护栏开关；（20）X光片盒。

5硬件：整车1辆、外套气泡袋2个、盐水架1套。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。