4、电动手术台 2台

★1基本要求：满足手术室开展骨科、胸腹外科、妇产科、泌尿科等各类手术需要。

★2资质认证：具有医疗器械注册证及ISO9001：2015、ISO13485：2016质量管理体系认证、通过ISO45001:2018及ISO14001:2015管理体系认证。

3技术和性能参数

3.1驱动系统：手术床为电动液压驱动系统，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由独立液压缸液压驱动。

3.2平移功能：手术床具备电动平移功能，平移功能由电机驱动动作。

3.3腰桥功能：手术床具备腰桥功能，且腰桥为电动驱动控制。3.4交直流两用：手术床配有高性能充电电池。充电电池无需保养和维护。同时具有交流电源供电功能。

3.5操作面板：手术床控制具备手持有线控制器和床身立柱应急控制面板，两套控制方式相互独立。

3.6材质：手术床台面框架、边轨和立柱罩、底座罩采用不锈钢制成。

3.7床垫 ：手术床床垫由质地柔软的复合记忆海绵整体制成，厚度≥60mm。床垫接缝处采用无缝焊接技术，防水透气易清洗，防静电。

3.8组成 ：手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用优质气弹簧组件助力，可上下折；

3.9刹车 ：四点式电动液压刹车系统，控制手术床固定或移动。3.10便捷功能：具有一键形成正反V型体位功能及一键复位功能。

3.11台面高度：最低≤730mm，升降行程≥450mm

3.12台面尺寸：长度≥2040 mm，手术床宽度≥550 mm

3.13台面前倾角度：前倾≥25°，后倾≥20°

3.14台面左右倾角度：左倾≥15，°右倾≥15°

3.15背板折转角度：上折≥85°，下折≥35°

3.16腿板折转角度：下折≥90°，外展≥90°

3.17头板折转角度：上折≥45°，下折≥90°

3.18台面平移距离≥400mm

3.19内置腰桥升距≥120mm

3.20 正反V角度：正V≤100°，反V≤200°

3.21报警及安全指标：为保证使用安全性，手术台配有紧急断电开关及缺电声光警示功能

4配置需求

4.1硬件 ：主机1台、麻醉屏架1件、支肩架2只、支身架 2只、托手架2只、托腿架2只、锁紧器9只、床垫 1套、操作器1只、电源线1根

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。