32、微创心脏手术牵开器1台

★1基本要求：微创心脏手术牵开器适用于经肋间切口的微创心脏手术

★2资质认证：营业执照、医疗器械注册证（按型号注册）、生产许可证

3 技术和性能参数

3.1牵开器包含不少于2对叶片，叶片尺寸：（35-40）x（35-40）mm,（50-60）x（35-40）mm,最大牵开距离不小于160mm，臂长不小于95mm；使用材料符合 EN ISO 7153-1 标准。

3.2微创心脏手术牵开器应有足够强度，施加标准规定的最大作用力后的，不应断裂和变形。

3.3微创心脏手术牵开器开启应轻松灵活，齿轮与齿条配合良好无阻塞或打滑现象。

3.4微创心脏手术牵开器耐腐蚀性能不低于YY/T0149中规定的沸水试验法b级要求。

3.5微创心脏手术牵开器表面应光滑无锋棱毛刺、裂纹麻点等缺陷。表面粗糙度Ra值不低于0.8μm。

4 配置需求：微创心脏手术牵开器1套。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。