40、超声波治疗仪 2台

★1基本要求：超声波治疗仪是将电能转换为高频机械能、作用于肌体时会产生三大效应（机械效应、温热效应、理化效应）、可变化局部病变组织微环境、促进新陈代谢、改善微循环、促进炎症消散、提高组织再生能力。

★2资质认证：具有第二类医疗器械注册证

3技术和性能参数

3.1仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz

3.2输入功率：≤100VA

3.3额定输出功率 ：≥5W±20%

3.4绝对最大有效声强：≤3.0W/cm²

3.5波束类型：准直型

3.6波束不均匀系数：≤8

3.7占空比：0～100%可调，步进为10%

3.8治疗时间：0分钟～30分钟

3.9输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式

3.10 电源参数：电源电压：AC 220V±10％；电源频率：50Hz±2％

3.11治疗头有效辐射面积：2.0cm²±20%

4配置需求

4.1硬件

4.1.1柜式一体机，≥8寸彩色液晶显示屏加一键飞梭操作

4.1.2仪器配4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头；

4.2器械 ：1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。