36、医用拖鞋（衣物）臭氧消毒柜 4台

★1基本要求：医用拖鞋（衣物）消毒柜用于医院手术室、传染病房及个病区拖鞋及衣物的杀菌消毒，除臭、干燥，杜绝病菌传播，确保穿着洁净舒适。

★2资质认证：符合国家质量认证标准，提供医疗器械检测机构产品安全检测报告，提供疾控中心杀菌效果检测报告。

1. 技术和性能参数

3.1采用低温热风循环原理，使潮湿拖鞋及衣物在最安全、环保的环境下迅速达到干爽的效果。

3.2高浓度臭氧分子，在循环风的带动下，为拖鞋及衣物360度全面杀菌消毒。

3.3 LED显示控制面板，消毒与烘干时间精确控制。 3.4柜体外壳采用优质全不锈钢材质制作，坚固耐用，便于消毒清洁。

3.5有不少于六层全不锈钢置鞋架，能内容纳多双鞋具及衣物的消毒。

3.6容积≥400L，额定功率≤500W，额定电压：220V，额定频率：50Hz，臭氧浓度：>40mg/m3,保温温度室温-65℃（可调）。

3.7臭氧残余浓度：<0.16mg/m3。 3.8消毒杀灭率：≥99.9%。 3.9工作时打开柜门即停止工作，防止臭氧的泄漏。

3.10灭菌效果：大肠杆菌、大肠菌群杀灭率：≥99%，杂菌、霉菌、真菌、乙肝病毒杀灭率≥98%。

4.报警及安全指标：设备指标异常提示和安全报警声、光指示

5.配置需求

5.1柜体外壳采用全不锈钢材质； 5.2柜门采用钢化玻璃材质； 5.3 LED中文显示控制面板； 5.4高浓度臭氧发生器2只； 5.5干燥加热装置1套；

5.6门控开关2只； 5.7不少于六层不锈钢置鞋架； 5.8循环风机1个。

6安装要求：额定功率≤500W，额定电压：220V、额定频率：50Hz。质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。