18、负压引流机 2台

★1基本要求：电动负压吸引器用于手术病人在术中吸血、吸分泌物、吸冲洗液、吸痰等。

★2资质认证：提供医疗器械二类注册证以厂家资质。

3技术和性能参数

3.1负压吸引时间控制任意调节（连续、间歇）。

3.2数字压力显示。

3.3管路泄漏提示，管路漏气或未接好提示并停机。

3.4负压值范围：≥0.09MPa(680mmHg)。

3.5负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～0.09MPa(680mmHg)。

3.6抽气速率：≥30升/分钟。

3.7工作噪声：≤60dB。

3.8贮液瓶：500ml×2（玻璃瓶）。

3.9吸引泵：无油润滑活塞泵。

3.10电源：220V，50Hz，工作功率：150VA。

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。