2、医用离心机 1台

★1基本要求：描述设备基本需求与主要用途；用于血富小板血浆PRP的制备；用于病理分析前人体样本的分离。

★2资质认证：具有医疗器械注册证

3技术和性能参数

3.1采血量：30ml～60ml

3.2 PRP提取量：3ml～10ml

3.3 PRP浓度倍数：2～8倍

3.4提取分类：贫白/富白

3.5离心次数：≤2

3.6 离心时间：≤15min

3.7 制备环境 ：全封闭制备

3.8 提取方式：手动/自动提取

3.9 报警及安全指标 ：设备指标异常提示和安全报警声、光指示 。

4配置需求

4.1软件 ：液晶触摸显示屏

4.2硬件 ：PRP医用离心机标配主机

4.3器械 ：电源线

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。