11、高频电刀 1台

★1基本要求：全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等手术。

★2资质认证：具备医疗器械注册证及质量管理体系认证。

3技术和性能参数：具有纯切、混切1、混切2、喷凝、柔凝和标准双极电凝等功能。

3.1具备单极切割功能：≥3种工作模式。

纯切：≥350W(负载500Ω)；

混切1：≥200W(负载500Ω)；

混切2：≥120W(负载500Ω)；

3.2具备单极凝血功能：≥2种工作模式。

喷凝：≥80W(负载500Ω)；

柔凝：≥150W(负载500Ω)；

3.3具备双极功能：标准双极凝模式。

双极电凝：≥70W(负载100Ω)；

3.4报警及安全指标：具备报警提示功能，专用病人回路电极板接触质量检测系统。

3.5散热方式：主机采用（无风扇式）电子散热系统，可避免风扇散热导致的飞絮增加及层流污染，确保无菌操作。

1. 配置需求

4.1电刀主机1台；

4.2手控刀笔2把；

4.3回路成人负极板3片；

4.4回路负极板连线1条；

4.5双极镊1套；

4.6单极脚控开关1个；

4.7双极脚控开关1个；

4.8电源线1条。

5软件：开放端口，后期免费升级。

6硬件：单、双极脚控开关独立控制输出，手术过程中无需转换。

7安装要求

7.1主机重量：≤8kg

7.2电源：220V±22V，50Hz±1Hz

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。