7、无创呼吸机（低配） 1台

★1基本要求：用于临床无创机械通气使用

★2资质认证：FDA，CFDA，CE认证

3技术和性能参数

3.1通气模式要求 ：自主呼吸模式S；时间控制模式T；自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC平均容量保证压力支持，吸气压呼气压自动调节AVAPS-AE模式

3.2压力

IPAP吸气压力：4～30cmH2O；

EPAP呼气压力压力：4～25cmH2O；

CPAP持续气道正压压力：4～20cmH2O

3.3呼吸频率：0～30次/分

3.4吸气时间：0.5～3.0秒

3.5目标潮气量：200ml～1500ml

3.6吸气压力上升时间：0.1～0.6秒可调

3.7具备压力延迟上升功能 ：0～45min可调

3.8一体化加温湿化器：触发方式：Auto-Trak，自动设置吸气及呼气触发灵敏度

3.9自动海拔高度补偿功能 ：最高≥2000m

3.10屏幕：彩色液晶屏幕，中文操作菜单

4配置需求：配移动支架

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。